| ICS | 19.020 |
| --- | --- |
| CCS | A 20 |

3204

常州市地方标准

DB3204/TXXXX—2024

化妆品检验实验室建设和管理规范

Sepecification of construction and management for Cosmetics testing laboratory

（本草案完成时间：）

2025-00-01发布

2025-00-01实施

常州市市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由常州市市场监督管理局提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：常州市食品药品纤维质量监督检验中心。

本文件主要起草人：邵力成、朱晓雯、鲁涓、谢文明、王玲娜、郭芯岐、陈丹、张吟怡、潘建文、余洁。

化妆品检验实验室建设和管理规范

范围

本文件规定了化妆品生产企业检验实验室的设施与环境、管理体系与制度、仪器设备与器具、人员、试剂、文件与记录、工作流程。

本文件适用于化妆品生产企业检验实验室的基本建设和运行管理。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682   分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 37140  检验检测实验室技术要求验收规范

GB 50073    洁净厂房设计规范

GB 50346    生物安全实验室建筑技术规范

术语与定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

设施与环境

总体布局

实验室面积应能满足开展检验检测工作的需要，且应具备不同的功能区域，至少包含实验检测区域和行政办公区域，区域间应隔断并加以区分。实验检测区域面积不少于50m2，行政办公区域面积不少于15m2。实验检测区域应根据检测的需要划分不同的功能间，不同功能间的设施可参考附录表A.1。

电

实验室应根据配置的仪器设备计算所需的电源容量，布置合适的电线和插座。如有三相电、不间断电源、稳压电源等需求，应根据实际需要安装相应的电器设备。

水

实验室应根据检测的具体需要设置水源、输水管路、龙头和下水管路。输水管路应沿墙、柱、管道井等部位布置，不得布置在遇水会发生化学反应的物品旁，以及贵重仪器设备上方。下水管路应耐酸、耐碱、耐腐蚀，并应采取防塞防渗漏措施。化妆品检测所需的实验室用应水为一级水和三级水，实验室应按照GB/T 6682的要求进行检测。

通风

实验室应在有爆炸风险和空气高危污染风险的位置安装相应的通风设备，以保障实验人员的身体健康，防范实验室火灾和爆炸事故。通风设备安装位置可参考附录表A.2。

照明

实验室应根据具体实验的需要确定照明灯具的种类、功率和位置，并在合理的位置安装开关。除另有规定外，实验室的照度应参照GB/T 37140的要求，不低于300Lx。

温湿度

实验室应在有温湿度监控要求的房间内安装温湿度检测设备，以人工或自动的方式定时检测房间温湿度，并形成监控记录。实验检测区域中的温湿度要求可参考附录表A.3。

消毒与生物安全

实验室应在微生物实验室配备灭菌锅、臭氧发生器、紫外灯等消毒灭菌设备，以满足微生物实验的需要并保障生物安全。

报警装置

实验室应在有燃烧和爆炸风险的位置安装烟雾报警装置，风险点包括但不限于明火实验处、高温加热设备处、易燃易爆物质储存处。实验室应在可燃气体的存储房间内安装可燃气体报警装置。

空气净化系统

实验室应按照 GB 50346和GB 50073的要求，结合实验室检测实际需要，设计并建设相应级别的空气净化系统。微生物实验室空气净化级别可参考附录表A.4。

计算机网络设施

实验室应在实验检测区域和行政办公区域内合理铺设网线、网口、路由器等计算机网络设备，构建实验室有线/无线网络，满足实验仪器设备和行政办公的网络连接需求。

视频监控设施

实验室应在存放易制毒、易制爆试剂的房间安装视频监控设施并录像，录像保存时间应不少于3个月。

管理体系与制度

实验室应制定开展化妆品检验检测工作的规章制度，张贴上墙，并根据实际工作情况不断修改和完善规章制度。实验室规章制度应包括，但不限于：

a）《人员职责及考核制度》

b）《人员培训管理制度》

c）《仪器设备管理制度》

d）《样品管理制度》

e）《试剂耗材管理制度》

f）《文件档案管理制度》

g）《检验工作流程及管理要求》

h）《实验室突发安全事故应急处置管理制度》

i）《实验废弃物管理制度》

j）《实验室安全卫生管理制度》

仪器设备与器具

总体要求

实验室应配备开展化妆品检测工作所需要的仪器设备和其他工具。实验室仪器设备的配置可参考附录B。

仪器设备配置

实验室配置仪器设备的量程、精度、灵敏度等性能参数应满足检验工作的要求。

仪器设备检定和校准

实验室内的仪器设备必须经过检定或校准且在有效期内，才能用于检验检测工作。仪器设备的检定或校准报告应及时归入仪器档案中，并且在仪器设备显眼处张贴计量标签。计量标签应包含仪器设备的唯一性编号、进行检定或校准的单位、检定或校准的时间、检定或校准的有效期等信息。计量标签可参考附录C。

仪器设备台账

实验室应建立仪器设备台账，及时更新并保证账物相符。仪器设备台账至少应包括仪器设备的名称、编号、生产厂家、规格型号、精度、购置日期、存放地点、状态、负责人等内容。

仪器设备档案

实验室内的配置的仪器设备必须建立相应的仪器档案，仪器档案内应包含仪器的采购、安装、计量、使用、维修、报废等信息。

a）仪器档案中应包含仪器采购中涉及的重要纸质文件或复印件（复印件需加盖公章）。包括但不限于仪器采购的调研报告、询价记录、购买合同。

b）仪器档案中应包含仪器运输至实验室的交接文件、初步验收文件（检查仪器外包装是否破损、部件是否缺少）、厂方工程师安装并检测后出具的合格验收单。

c）对于需要进行计量的仪器设备，仪器档案中应包含有相应资质的机构出具的计量报告。

d）仪器档案中应包含仪器的作业指导书。

e）仪器档案中应包含仪器维修申请、审批、期间核查等记录台账。

f）仪器档案中应包含仪器报废申请、审批和交接的记录台账。

人员

人员配备

实验室应配备相应的检验和管理人员，以满足化妆品检验工作的实际需要。检验人员应不少于2名，管理人员应不少于1名，管理人员可兼任检验人员。检验人员应具有化学、药学、生物学或化妆品相关专业专科以上学历并具有3个月以上的相关从业经历。管理人员应具有化学、药学、生物学或化妆品相关专业专科以上学历并具有1年以上的相关从业经历。

人员培训

新调入人员或换岗人员应先进行岗前培训。在岗人员应适时进行业务学习和其他检验检测相关技术的培训。实验室引进新的仪器设备或开展新的检验项目，均应开展相关内容的业务培训。

人员考核

检验人员应在仪器培训后进行考核，获得该仪器的使用授权。未获得授权的检验人员不得操作该仪器进行样品检验。检验人员应进行定期或不定期的考核，以考察检验人员是否具备独立检验的能力。考核的方式包括但不限于理论考试、操作考试、内部质控比对、外部能力验证。部分特殊设备和检验项目应通过相关机构的考核，并取得相应证书后方能授权使用。包括但不限于压力容器操作证书、实验动物从业人员上岗证。

人员档案

所有在岗检验人员均应建立人员技术档案。人员技术档案应至少包括以下内容：

a）个人基本情况

b）主要经历

c）主要领域/能力授权

d）大型仪器授权

e）培训记录

f）内部考核情况

g）外部能力验证情况

h）获得证书情况

i）论文发表情况

试剂

采购

实验室应根据制定的试剂管理制度对采购的试剂进行验收，以确保试剂能满足检验方法的要求。验收方式可采取检验验收或索证验收。

入库

试剂应在验收合格后入库，并加贴标签。标签内容应包括试剂的名称、开启日期、开启人、储存条件和有效期。危险化学品及易制毒、易制爆化学品标签应按相关管理制度执行。进口试剂（外文标识试剂）的标签应填写试剂的中文名称。试剂标签可参考附录D。

储存

试剂均应分类专柜保存，应干燥、避光。有特殊避光要求的试剂应加封避光材料外套；需低温保存的应存放于冰箱内；容易风化、潮解的试剂应在瓶口封蜡；剧毒、易燃、易爆、易制爆、易制毒类试剂应按相应的法律法规执行保管。

使用

入库试剂应按编号顺序存放于试剂柜中并编制试剂一览表。每次使用完毕后，检验人员应及时将试剂放回原处。试剂使用之前应检查外观，如发现试剂出现不正常的变色、混浊、沉淀、分层、长菌等现象时，应记录上述现象，并停止使用。禁止使用超过有效期的试剂。试剂一览表可参考附录E。

文件与记录

控制程序

实验室应建立和保持文件与记录识别、收集、索引、存取、存档、存放、维护和清理的控制程序。对所有文件与记录的分类编号、及时归档、妥善保存，并规定保存期，进行有效管理。

归档

实验室文件与记录应清晰明了，适当存放和保存，并规定保存期。归档文件包括但不限于：

a）实验室基础建设档案，包括基础建设文件、实施方案、资金使用发票复印件等。

b）实验室管理档案，包括程序文件，仪器档案、技术人员档案、规章制度等。

c）实验室技术资料，包括检验标准、标准操作规程等。

d）实验室原始记录。包括样品交接单、检验原始记录、仪器使用记录、标准物质使用记录等。

保存和销毁

实验室应安排专人负责保存和管理文件与记录，应对不同种类的文件与记录设定保存期。实验室建设与管理的文件保存期不少于五年，检测原始记录保存期不少于六年。

实验室应详细检查超过保存期的文件与记录。仍具备保存价值的文件与记录应根据需要延长保存期。其他文件应向实验室负责人申请并得到批准后集中销毁。

复制

文件与记录的复制应得到实验室负责人的批准并办理登记手续，复制的文件与记录应加盖印章，以便与原件区分，必要时可以在复印件上注明该复印件的用途。

工作流程

总体要求

实验室应根据实际情况制定化妆品检验的工作流程（参考附录F）。

样品接收

信息确认和退样

实验室应由专门的样品接收员负责样品的核对与接收。样品接收员应确认样品的封样、包装、数量、状态、保存条件等信息的符合情况，并填写样品交接确认记录。如相符，则接收样品；如不符合，则进行退样并注明原因。

标签

样品接收员应对检验样品和留样加贴标签（参考附录G）。样品状态和样品分类均在相应栏中打“√”表示其所处状态。送留样室的样品，应在标识上标明“留样”。

样品分配和检验

分配

样品接收后，应由实验室负责人将检验工作分配给检验人员。

检验

检验人员应按照要求，依据检验标准或指定检验方法和有关作业指导书进行检验。检验人员应如实记录检验信息，确保检验记录的原始性、准确性、真实性和完整性。检测信息应包括但不限于样品名称、检测项目、检验方法、检测标准、检测过程、检测结果、判定结论、检测日期、检测人员、试剂批号等。

结果判断和上报

实验室应根据实际情况制订合适的样品检验工作周期。样品检验报告应在规定的周期内发出。如样品初次检验结果为不合格，实验室应立即安排复测。如复测结果为合格，则发出合格报告；如复测结果仍不合格，应立即将检测结果上报给相关部门，并发出不合格报告。

留样的保存和处理

实验室应根据制定的《样品管理制度》保存留样，并设定留样的保存期限，保存期满后应处理和销毁留样，并留下相应的销毁记录。

- （资料性）

- 实验检测区域中的设施要求

表A.1  检测区域中的设施

| 功能间名称 | 必要设施 | 可选设施 |
| --- | --- | --- |
| 样品室 | 供电系统、照明系统、空调系统、温湿度监控 | 视频监控设施 |
| 标准物质室 | 供电系统、照明系统、空调系统、温湿度监控 | 视频监控设施 |
| 称量室 | 供电系统、照明系统、空调系统、温湿度监控 | 无 |
| 试剂室 | 供电系统、照明系统、空调系统、烟雾报警、通风设施 | 视频监控设施 |
| 气源室 | 供电系统、照明系统、空调系统、气体报警、通风设施 | 通风设施 |
| 前处理室 | 供电系统、照明系统、供水系统、空调系统 | 通风设施 |
| 理化实验室 | 供电系统、照明系统、空调系统 | 通风设施 |
| 仪器分析实验室 | 供电系统、照明系统、空调系统 | 通风设施、温湿度监控 |
| 微生物实验室 | 供电系统、照明系统、供水系统、空气净化系统、消毒灭菌设施 | 温湿度监控 |

表A.2  设备安装位置

| 功能间名称 | 位置 | 设备 |
| --- | --- | --- |
| 试剂室 | 有机试剂柜、强酸试剂柜 | 排风管道 |
| 气源室 | 可燃气瓶房间内 | 防爆排风扇 |
| 前处理室 | 房间内 | 通风橱 |
| 理化分析实验室 | 房间内 | 通风橱 |
| 仪器分析实验室 | 仪器正上方 | 吸风罩 |

表A.3  实验检测区域中的温湿度要求

| 功能间名称 | 温度（℃） | 湿度（%） |
| --- | --- | --- |
| 样品室 | 10～30 | 30～70 |
| 标准物质室 | 10～30 | 30～70 |
| 天平室 | 10～30 | 30～70 |
| 试剂室 | 10～30 | 30～70 |
| 气源室 | 10～30 | 30～70 |
| 前处理室 | 10～30 | 30～70 |
| 理化分析实验室 | 10～30 | 30～70 |
| 仪器分析实验室 | 10～30 | 30～70 |
| 净化实验室 | 10～30 | 30～70 |

表A.4  微生物实验室空气净化级别

| 功能间名称 | 净化级别 |
| --- | --- |
| 净化台 | 100级 |
| 生物安全柜 | 100级 |
| 微生物检测室 | 10000级 |
| 阳性对照室 | 10000级 |
| 手消毒 | 10000级 |
| 缓冲 | 10000级 |
| 走道 | 10000级 |
| 手消毒 | 10000级 |
| 二更 | 10000级 |
| 一更 | 100000级 |

- （资料性）

- 化妆品检验实验室仪器设备配置要求

- 表B.1  实验室仪器设备配置表

| 房间名称 | 仪器设备名称 | 用途 | 房间特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品室 | 冰箱、医用冷藏柜、阴凉柜 | 样品储存 | 避光 |
| 标准物质室 | 冰箱、医用冷藏柜、阴凉柜 | 标准物质储存 | 避光 |
| 试剂室 | 危化品存储柜 | 试剂储存 | 避光、通风 |
| 气源室 | 可燃气体报警装置 | 气瓶储存 | 通风 |
| 称量室 | 电子天平、减震台 | 称量 | 避光 |
| 消化室 | 微波消解仪、石墨炉、通风橱、应急喷淋和洗眼设备 | 样品消化前处理 | 通风 |
| 前处理室 | 电子天平、涡旋仪、离心机、烘箱、恒温水浴锅、超声仪、应急应急喷淋和洗眼设备 | 样品前处理 | 无 |
| 元素测定室 | 原子吸收分光光度计、原子荧光光度计、测汞仪、ICP-MS | 元素测定 | 通风 |
| 理化实验室 | 普通玻璃仪器、应急喷淋和洗眼设备 | 理化试验 | 无 |
| 仪器分析实验室 | 高效液相色谱仪、气相色谱仪、液质联用仪、气质联用仪 | 仪器分析 | 无 |
| 灭菌室 | 高压蒸汽灭菌器 | 灭菌 | 消毒灭菌 |
| 菌种室 | 冰箱、医用冷藏柜 | 菌种保存 | 消毒灭菌 |
| 微生物室 | 净化工作台、电子天平 | 微生物检测 | 消毒灭菌 |
| 阳性对照室 | 生物安全柜 | 微生物检测 | 消毒灭菌 |
| 培养室 | 培养箱 | 微生物培养 | 消毒灭菌 |

- （资料性）

- 仪器设备计量标签

- 表C.1  仪器设备计量标签

仪器名称：

仪器编号：

确认日期：

有效日期：

计量单位：

- （资料性）

- 试剂标签

- 表D.1试剂标签

| 试剂编号 |  |
| --- | --- |
| 试剂名称 |  |
| 开启日期 |  |
| 有效期 |  |
| 储存条件 |  |
| 备注 |  |

- （资料性）

- 试剂一览表

- 表E.1  试剂一览表

| 试剂编号 | 试剂名称 | 存放位置 | 储存条件 | 试剂类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |
|  |  |  |  | □普通 □剧毒 □易燃 □易爆 □易制爆□易制毒 |  |

- （资料性）

- 检验工作流程图

图F.1  检验工作流程图

- （资料性）

- 样品标签

- 表G.1  样品标签

| 样品编号 |  | 样品名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品批号 |  | 样品规格 |  |
| 贮存条件 |  | 有效期 |  |
| 生产企业 |  | 包装 |  |
| 数量 |  | □检验样 □留样 |  |
| □待检□正检 □已检 |  | □产品□半成品 □原料 |  |